- 血液冷藏箱参数：

| 用途 | 应用于血站、医院将血液及生物制品等进行转移 |
| --- | --- |
| 类型 | 主动制冷，便携式 |
| 温度控制与显示 | 微电脑控制，内置3个数字式温度传感器，调整精度为0.1℃ |
| 暂存温度 | 通电稳定运行后，箱内储藏温度可稳定至2~6℃ |
| 转运温度 | 内嵌式PCM蓄冷技术，空箱保温时间≥70分钟，保温时间箱内温度稳定至2~10℃； |
| 装载量 | 装载量(400ml血液)：≥8袋 |
| 制冷方式 | 半导体主动制冷方式，节能环保，质量可靠 |
| 散热风机 | 进口名牌ADDA风机 |
| 报警功能 | 多重故障报警（高低温报警、传感器故障报警、断电报警）；两种报警方式（声音蜂鸣报警、显示闪烁报警）。 |
| 电源 | 电源可支持12V与220V转换，支持点烟器插头，便于车载。 |
| 后备电池设计 | 后备电池设计，断电后仍可实时显示箱内温度； 门体扣锁结构，防止门体随意开启，保证存储物品安全。 |
| 产品质量 | 产品符合国家相关质量管理标准，具有产品质量合格证。 |

- 血型卡离心机参数：

| 最高转速 | ≥ 3000r/min |
| --- | --- |
| 转速相对偏差 | ≤2.5% |
| 配备微柱凝胶卡离心专用转子 | 具备 |
| 采用优质无刷直流电机，运行平稳、精准 | 具备 |

## 医用冷藏冰箱参数：

- 医用冷藏冰箱要有医疗器械注册证

- 控制温度在2-8℃。

- 1台冰箱容积＞900L，其余4台冰箱容积＞600L。

需额外配备冷链监控。

## 全自动粪便分析仪参数：

- 样本采集管要求：全封闭设计，具有内外定位装置，可进行两端穿刺加注或吸样，吸样针倒置上穿定量吸样。

- 检测速度： 60标本/小时，配备双通道计数池。

- 一次进样≥50个。

高频往复式气动混匀，保证样本充分混匀而不破坏样本中有形成分。

- 具有自产配套试剂以及配套粪便形态学质控品、粪便隐血质控品。

配置自动图形识别软件，能对白细胞、红细胞、霉菌、脂肪球、钩虫卵、蛔虫卵、鞭虫卵、蛲虫卵、绦虫卵、肝吸虫卵等进行自动图形识别。全自动一体机和逐步完善强大的云数据库，完整初筛识别功能

## 生化培养箱参数：

要求微电脑温控，控温稳定，精度高

温度仪有自动追踪，超温报警功能

容积＞300L

- 控温范围0-60℃

- 采血管脱帽机参数：

- 可根据试管调节高度。

## 2秒内完成整排脱帽

## 内置空气净化过滤系统，紫外杀菌系统，符合生物安全标准

## 尿液生化分析仪参数：

测试速度:≥400测试/小时

可同时容纳样本数量≥115个

双试剂位≥90个

样本类型:检测尿液，支持原始尿液样本管直接上机

支持高值自动稀释

可开展尿微量白蛋白、尿肌酐、尿NAG、尿α1-微球蛋白、尿β2-微球蛋白、尿总蛋白尿免疫球蛋白G、NGAL、尿转铁蛋白、尿α-淀粉酶、尿视黄醇结合蛋白等项目

平台配套试剂具有独立注册证且只适用于尿液