## Sheet1
项目名称 | 名称 | 单位 | 数量 | 预算（万元） | 需求
高质量临床中重点专科建设 | 气压弹道式体外冲击波 | 台 | 1 | 9.8 | 适用范围：适用于生物力学疗法，肌筋膜激痛点，肌腱止点功能障碍，活化肌肉和结缔组织，针灸冲击波疗法，用于肩周炎、肱骨上髁炎、跟腱炎的辅助治疗。 1.采用气压弹道式放射状冲击波源，更适合骨骼肌肉系统冲击波治疗，在骨肌疾病临床治疗领域广泛应用； 2.机重不超过10Kg，便于携带移动治疗，可选配台车和专用拉杆箱。 3.彩色液晶中英文触摸屏设计，显示直观，操作简便； 4.支持中、英语言界面； 5.内置治疗图示，提供专业治疗方案建议； 6.※可自由编辑并储存自定义处方，满足个性化治疗需求及研究使用； 7.开关具备保险装置，防止误操作； 8.手柄具备触发按钮，治疗中可控制手柄暂停与输出； 9.支持USB接口一键升级； 10.治疗强度1~4bar可调，步长0.1bar； 11.※治疗频率1~17Hz连续可调，步长1Hz； 12.治疗枪子弹、枪管拆卸简便，可自行维护； 13.※具有单次冲击模式，方便调试治疗强度及痛点定位； 14.可配备放射头、聚焦头、针灸头、深度头等治疗头，不同直径不同结构，适用不同治疗部位及病症，针对性治疗； 15.治疗过程中，参数可调节，更适用于临床操作，节约时间，减少操作步骤。
| 超声理疗仪（双头） | 台 | 1 | 2.4 | 1.采用双通道便携式设计，方便移动：尺寸：小于400（L）×200（W）×150（H）mm 2.重量： 小于4千克 3.电源 输入：100V-240V-，50-60Hz，1.35A；输出：15V=3A 4.※工作频率：1MHz±10%，3MHz±10%，两个治疗头均有1MHz和3MHz两种工作频率 5.输出功率：0.5W-10W±20%，当占空比≧80%，使用5 cm²治疗头。 6.脉冲持续时间： 1ms-56ms 7.脉冲重复周期： 63ms，21ms，10ms 8.脉冲重复频率： 16Hz，48Hz，100Hz 9.占空比： 10%-100%，每步调节10% 10.治疗时间： 1-30分钟可调 11.有效辐射面积： 1 cm²±20%；5 cm²±20% 12.※最大输出强度： 占空比≧80%：2W/cm²； 占空比≦70%：3W/cm² 13.有效声强： 不大于3.0W/ cm²，每档调节0.1W/ cm² 14.波束不均匀系数：≦8.0 ；波束类型： 准直型 15.防水等级： IPX7（可用于水下操作） 16.波形类型： 连续波、脉冲波 17.波束最大声强： 24W/cm² 18.※负载检测：超声探头可自动检测负载，无负载时指示灯闪烁，自动暂停输出；有负载时指示灯常亮，自动开始输出 19.超温保护：超声探头具备超温保护功能，防止过热
| 医用诊疗床（电动PT床） | 台 | 1 | 2.3 | 适应范围：患者坐起、翻身训练、坐位平衡训练、Bobath、PNF等各种神经生理学疗法、针对肌力、关节活动度、肌张力等的常规运动疗法和其他运动疗法等。 性能参数： 1.※产品为一折两段床，段位分为头段及腰腿段两部分。 2.床体净重：110× (1±15% ) kg。 3.床面总规格（长×宽）： 不小于床面2000mm×1100mm； 4.床体头段的角度调节方式为气弹簧调节，方便省力。 5.床体头段的角度可调范围为：0～80°，误差±5°。 6.床体升降高度可调：需包括450mm～900mm。 7.床体高度的升降方式：通过脚控连杆进行调节，治疗师在床的两旁均可通过脚控连杆调节床体的高度。 8.床体动态升降最大承重不低于200kg，最大静态承重不低于400kg。 9.※脚踏控制结构，脚轮控制方便床体的转移，进行手法治疗时，床体依靠四个立柱支撑，保证站立过程中床体的不可移动及安全性。 10.※采用LINAK高性能电机，运行安静流畅。 11.床体具有由患者停止床功能控制的装置。
| 空气波压力循环治疗仪器 | 台 | 1 | 2.4 | 适用范围：适用于脑血管意外、脑外伤、脑手术后、脊髓病变引起的肢体功能障碍的辅助治疗，以及预防手术后或长期卧床而引起的静脉血栓，减轻肢体水肿。 性能参数： 1.具有国家规定的医疗器械产品注册证； 2.适用于脑血管意外、脑外伤、脑手术后、脊髓病变引起的肢体功能障碍和外周非栓塞性脉管炎的辅助治疗、以及预防静脉血栓形成，减轻肢体水肿。 3.不小于5英寸LCD液晶触摸显示屏，参数显示直观，操作简单快捷； 4.※至少6种专业空气波充气模式，各模式可自由选择，满足医院不同患者使用，可根据患者病情选择治疗模式。 5.单气压通道，单电疗通道，专业双通道设计，电疗气压两用一体机； 6.※内置两种神经肌肉电刺激模式（F1和F2），F1：肌肉泵模式（预防静脉血栓形成），F2：锻炼骨骼肌模式（缓解肢体功能障碍，减轻肢体水肿）； 7.※通过专业设计，可选择空气波压力疗法和电刺激疗法单独使用或者联动使用，大大提高了治疗的安全性；同时丰富治疗手段，提高临床工作效率。 8.配备一分一和一分二的充气导管，连接一分二导管时可以同时连接2个4腔气囊，同时治疗两个部位，可以达到两个通道一样的治疗效果； 9.特制叠加式双层无缝气囊，有效地规避了出现压力死角，使挤压更有效，这样避免了挤压不充分的情况出现； 10.配备4腔上肢气囊、下肢气囊等多种不同形式气囊选配； 11.※配备专业一分四电疗输出线1根和特制硅胶电极片16片，用以电疗使用； 12.设备压强可在5-25Kpa（38-188mmHg）范围内连续可调，气压单位Kpa和mmHg可进行转换； 13.特制充气气泵，有效地降低噪声，使用时产生的噪声≤65dB，震动幅度小，充气速度快，充气所用时间短； 14.治疗时间1min-90min连续可调，满足临床上的治疗需求； 15.设备内置压力传感器：不同肢体维度的患者，可以达到同等的治疗压力，保证了不同患者治疗效果相同； 16.※实时压力监测系统：可实现仪器设备充气时，每腔压力实时监测，实时显示当前腔道压力，避免加压过大，造成静脉瓣膜受损； 17.过压保护系统：充气过程中，如若外界压力过大则自动泄压保护，避免压力过大导致患者损伤； 18.断电保护功能：若在充气时，突然出现停电、断电的现象，仪器会自动泄压保护，避免对患者造成损伤； 19.※气囊已经通过中国药监局（NMPA）认证，可独立采购。
| 吸附式点刺激低频治疗仪 | 台 | 1 | 7.6 | 适用范围：适用于经皮镇痛及改善肌肉萎缩,对神经及肌肉进行刺激和无创针灸治疗。 1.不小于9英寸彩色液晶触摸显示屏，显示直观，操作简便； 2.※12组电路输出，最多可治疗24个治疗点； 3.脉冲频率范围： 1Hz～999Hz； 4.负载为500Ω时，仪器最大输出电流有效值应不大于50mA； 5.在接负载的情况下仪器的电压峰值应不大于300V； 6.脉冲宽度：SSP电极时为50µs ，普通电极时为150µs； 7.治疗时间： 1min-90min可调，步长1 min； 8.※吸附式电极、普通电极两种可供选择； 9.特殊的中央圆锥体、底部圆盘和周围密封硅胶式镀金属电极，导电性更好，锥体电极精准电刺激，圆盘分散部分电流，避免电流过度集中，模拟无创针灸疗法，达到针灸镇痛的治疗效果； 10.负压吸引式电极，使电极能轻松地吸附于治疗部位，操作方便，并有拔罐功能； 11.负压性能，工作压力设置范围在5KPa-40KPa内可调； 12.※多种操作模式可供选择，包含无创针灸、低频电疗等模式可选，也可选择自由设置各类参数； 13.※无创针灸模式，通过吸附式镀金属锥状电极将特殊的超低脉宽电流输入到治疗“点”； 14.低频电疗模式，设备可更换电极，更换为电极片可使用低频电疗模式； 15.自由模式，亦称专家模式，参数可自由设定调节，可用于科研或患者个性化治疗； 16.※内置治疗处方，包含建议穴位点及取穴图示，临床适用范围广，内置多种疾病处方，操作更加简单，适用于非中医学操作者； 17.自由模式中的输出频率，间歇时间，均可自由设定可为临床提供更多治疗选择； 18.八种治疗模式：连续、间歇、扫引、主副、混合、1/F低、1/F高、1/F广域；可对参数自由调节，适用于中医基础扎实的临床工作者，针对性个性化治疗调节，同时适用于科研； 19.[1/f节奏]模式，电流将更于被人体接受，人体的耐受性将最大降低； 20.一键飞梭旋钮，360°无死角精准调控，还有自动锁定功能，防止误碰影响治疗电流。 21.治疗结束输出强度自动归零并声音提示； 22.安全保护：断路保护； 治疗过程中吸附电极脱落报警且输出归零，防止击伤患者及无效治疗。
| 总计 |  | 5 | 24.5